Правила подготовки стерилизующих коробок (биксов) к стерилизации

Перед укладкой материалов и изделий в барабан стерилизующей коробки следует.

1. Принимать чистые, без старых индикаторов, с четкой маркировкой (отделение, кабинет), с внутренним фильтром-вкладышем (два слоя ткани, покрывающие дно и стенки круглых биксов) стерилизационные коробки;

2. Проверять каждый раз исправность стерилизующих коробок: отсутствие деформаций, плотность закрытия крышки, исправность замков, легкость передвижения пояса и точность совпадения отверстий корпуса с отверстиями пояса, прочность фиксации металлического пояса к корпусу зажимным устройством

Запрещается использовать стерилизационные коробки с неисправными замками,
оторванными петлями, с отслужившими срок эксплуатации фильтрами и поврежденными уплотнительными прокладками и т.п.

3. Соблюдать порядок подготовки бикса к укладке:

– обработать методом протирания бикс изнутри (от середины бикса постепенно переходя на боковые поверхности и внутреннюю часть крышки) и снаружи (от наружной крышки боковых поверхностей и дна бикса) салфеткой, смоченной 0,5% раствором нашатырного спирта или разрешенным для использования в этих целях ДС согласно инструкции по применению;

– отодвинуть круговую пластинку, закрывающую боковые отверстия бикса;

– откинуть крышку;

– выстелить1 дно и стенки бикса холщовым мешком, салфеткой, простыней.

При укладке2 изделий и материалов следует строго соблюдать установленный
порядок.

1. Закладывать вертикально, рыхло3, послойно однородный материал (простыни, халаты).

2. Закладывать секторально, друг за другом в вертикальном положении, разнородный материал  (шарики из марли, салфетки, ватные кисточки и т. д).

Соблюдение правил закладки материала позволяет при извлечении материала из бикса не касаться остающегося в нем другого вида материала.

3. Закладывать в биксы, в наиболее труднодоступные для проникновения пара места, не менее 3- х индикаторов контроля4: на дно бикса, по боковой стене бикса и по центру сверху укладки.

Труднодоступными (трудностерилизуемыми) являются: пористые изделия - полотенца, халаты, простыни и др; изделия с внутренними полостями и каналами - катетеры, чашки Петри и др.

4. Маркировать бикс этикеткой с перечнем содержимого, фамилией сестры готовившей укладку.

5. Контролировать процесс отправки бикса на стерилизацию.

Срок хранения стерильных инструментов после вскрытия бикса 6 часов.

Допускается хранить после стерилизации не вскрытый бикс -3 суток (при отсутствии фильтра), 20 суток - при наличии фильтра.

Неиспользованные биксы подвергаются повторной стерилизации.

При вскрытии бикса обращайте внимание на:

– дату стерилизации, указанную на этикетке;

– цвет индикатора (должен быть коричневой);

– сухость изделий (должны быть сухими). Влажные изделия - не стерильны!

Ответственность за упаковку, транспортировку на стерилизацию, получение биксов после нее несет средний медперсонал.

1При использовании стерилизационных коробок с фильтром этого не требуется.

2Требования к формированию содержимого по видам укладок сформулированы положениями п.п. 2.4- 2.9 МУ установлены п МУ № 28-4/6 от 12.08.1980 «Методические указания по стерилизации в паровых стерилизаторах перевязочного материала, хирургического белья, хирургических инструментов, резиновых перчаток, стеклянной посуды и шприцев».

3Рекомендуемая плотность загрузки стерилизационных коробок хирургическим бельем, перевязочным материалом и инструментами представлена в табл. 5. МУ МЗ СССР № 15-6/8 от 01.02.1990 г.

4Для контроля стерилизации в бикс закладывают ленту Винара, которая изменяет цвет до эталона. Согласно п.8.3.1.2 ГОСТ Р 51935-2002 для надежной эффективной стерилизации в любой трудно стерилизуемой точке загрузки (внутри изделий и упаковок) необходимо достигнуть следующих условий: "121°С 15 минут" или "134°С 3 минуты".